## Sheet1
淮南市妇幼保健院医疗设备采购需求清单
产品类型 | 序号 | 科室 | 设备名称 | 功能及配置要求 | 数量（台） | 预算（万元）
医疗设备 | 1 | 儿保科 | 人体成分分析仪 | 基本功能：1.人体成分精准测量，支持儿童青少年专用算法 2.儿童青少年生长发育评估，提供体成分发育评价和健康风险提示 3.水分与营养状态分析 4. 节段分析功能，支持全身 + 分节段测量5.适用年龄3-18岁 6.支持膳食营养分析，支持饮食快速调查、24小时膳食回顾法调查。7.自动生成儿童青少年人体成分体检报告 配置要求：硬件--一体化触控式主机；触屏操作；接口支持连接电脑、打印机。软件--内置儿童青少年专用体成分评估公式，支持批量筛查模式，连续快速测量，自动生成营养评价、肥胖筛查结论。营养信息管理系统（膳食分析、个性化膳食配餐、膳食指导、运动指导 | 1 | 271
| 2 | 儿保科 | 视力筛查仪 | 基本功能：1. 屈光测量功能 2. 眼位及视功能筛查 3. 婴幼儿适配功能 4. 智能辅助功能 配置要求：便携式主机（内置可充电锂电池）、便携包/防护箱、腕带/挂绳、数据线、热敏打印机、筛查黑盒/遮光罩（户外强光用） | 1
| 3 | 儿保科 | 体态及脊柱评估仪 | 基本功能：1. 脊柱形态客观测量，可测量脊柱侧弯角度（Cobb 角）等 2.脊柱侧弯筛查与评估，自动识别脊柱侧弯可疑阳性，支持Adams 前屈试验辅助评估，适合学校体检、康复随访 3.自动生成测量报告，支持多次测量数据对比 4. 适合儿童青少年脊柱健康普查。 配置要求：硬件--主机为便携式一体机；彩色液晶触摸显示屏；内置可充电锂电池，续航≥4 小时连续测量；接口支持连接打印机、电脑端管理软件。软件--自动计算并显示：Cobb 角、旋转度、肩高差、骨盆倾斜角等；内置青少年脊柱侧弯筛查参考标准。 | 1
| 4 | 功能科 | 心电网络系统设备 | 基本功能：采集传输、集中存储、智能分析、诊断报告、系统集成、危急管理、远程服务。配置要求：心电服务器系统1套、心电分析诊断工作站软件1套、心电分析诊断工作站硬件1台、便携式心电图机8台（其中2台支持儿童9通道模式）、医院信息系统接口1套。 | 1
| 5 | 儿内科 | 儿童胃镜 | 胃镜（1根）+冷光源（1台）+清洗槽（配置包括储镜柜、纯水机、清洗槽），胃镜和冷光源需要兼容现有的视新主机。 | 1
| 6 | 产康 | 盆底磁刺激仪 | 治疗盆底功能障碍性疾病如便秘、大便失禁、压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急综合征、术后尿潴留、术后疼痛等。功能特点 （1）具有磁刺激、触发磁刺激、Kegel训练、运动诱发电位等多种主动和被动训练功能。 （2）内置治疗方案库，多种临床方案供选择。 （3）软件具有实时坐姿监测功能，出现错误坐姿自动报警，保证疗效。 （4）治疗座椅可通过软件调节实现治疗椅的自动翻转，节约人力成本。 （5）主机和冷却装置一体化设计，刺激线圈温度达到40℃自动停止工作。 （6）设备使用寿命大于10年，使用周期长。 | 1
| 7 | 产康 | 督脉熏蒸床 | 以经皮给药的方式进行直接吸收，健脾疏肝和络，有效提高整体康复效果，预防和治疗月子病。 主要配置：床体：符合人体工学设计，配备专用熏蒸区，适配督脉定位； 2. 立式控制柜+彩色液晶触摸屏 3. 药槽（≥800ml）+加热装置： 4. 独立督脉热喷系统：支持颈腰分区靶向熏蒸 5. 安全监控组件 6. 整机尺寸约2070×730×650mm，噪声≤60dB(A)，运行安静稳定。 | 1
| 8 | 儿童康复科 | 全自动恒温蜡疗仪 | 设备应集融蜡、恒温、过滤、消毒、制饼功能于一体，实现一键式操作，无需人工看守或转移蜡液，提高工作效率并保障安全。温控范围应至少覆盖 55℃ - 85℃，可精确调节，以适应不同年龄段儿童和不同治疗部位的耐受度。具备快速制饼功能，能预设蜡饼厚度（如5-25mm），满足不同治疗需求。应能同时制备和储存多盘标准尺寸的蜡饼，并能独立控温，保证随时取用。内置高温和/或紫外线消毒功能，能在熔蜡过程中对医用石蜡进行有效消毒，防止交叉感染。配备大尺寸彩色液晶触摸屏，实时显示工作状态、温度、液位等信息。具备一键恒温、一键融蜡、自动休眠、断电数据记忆等功能。 | 1
| 9 | 儿外科 | CO2激光 | 基本功能： 1.用于皮肤科、肛肠科等科室的微创治疗，可实现组织切割、汽化、凝固及止血，适用于赘生物切除、瘢痕修复、肛周病变、外阴病变等操作。 2.具备精准的光斑调节与功率控制能力，可根据不同组织类型和治疗需求调整输出模式（连续/脉冲），减少周围组织损伤。 3.具备故障自检、功率监测与安全锁定功能，防止误操作与意外照射。 配置要求： 1.激光波长：10.6μm，输出功率≥30W，功率调节范围0~30W连续可调。 2.工作模式：连续模式+脉冲模式（脉冲频率可调），满足不同手术需求。 3.光学系统：配备多种光斑直径（如0.1mm~5mm）的治疗手具，可更换刀头，支持关节臂导光（臂长≥1.5m），操作灵活无死角。 4.控制单元：彩色触摸屏操作界面，实时显示功率、模式、治疗时间等参数；具备脚踏开关控制，解放双手操作。 5安全配置：配备钥匙开关、急停按钮、激光防护眼罩、排烟系统（烟雾净化率≥95%），符合国家医用激光设备安全标准。 6.数据管理：支持治疗参数记录与导出。 | 1
| 10 | 儿外科 | 肛门直肠测压仪 | 基本功能： 1.用于评估肛门直肠的动力功能，检测肛管静息压、收缩压、直肠感知阈值、直肠最大耐受量、直肠肛门抑制反射等关键参数，辅助诊断便秘、大便失禁、盆底功能障碍等疾病。 2.可进行水灌注式测压，实时采集并分析压力数据，生成直观的压力曲线与报告。 3.支持数据回放、对比分析，便于临床医生评估治疗效果与随访。 4.具备操作引导与质控功能，减少人为操作误差。 配置要求： 1.测压方式：水灌注式测压，传感器通道数≥8通道，采样频率≥100Hz。 2.压力测量范围：0~300mmHg，精度±2mmHg，分辨率≤1mmHg。 3.导管配置：可重复消毒使用的肛门直肠测压导管，前端气囊可充气，导管长度≥20cm，直径≤4.5mm，适配儿童与成人患者。 4.主机与软件： 1）主机具备数据采集、放大、滤波功能，可同步显示压力波形、时间轴、事件标记。 2）分析软件支持自动计算各项测压指标，生成标准化报告（可导出PDF/Excel格式），支持患者信息管理与数据存储。 5.辅助配置：配备充气泵、校准注射器、一次性耗材包（导管套、润滑剂等），可选配直肠扩张气囊用于感知阈值测试。 6.电气安全：符合医用电气设备安全标准（GB 9706.1），具备电磁兼容认证，可在医院环境稳定运行。 7.临床适配：支持儿科患者参数设置，提供儿童专用测压导管与操作流程，适配儿童肛肠疾病评估需求。 | 1
| 11 | 新生儿 | NO治疗仪 | 基本要求：该设备可与有创呼吸机和无创呼吸机联用，提供iNO气体，改善PPHN症状。配置要求：NO来源最好是电化学催化或电弧放电。iNO设备需具备监测NO治疗浓度、呼吸机气流监测、NO输送和监测位置、NO 输送方式、治疗参数设定（NO流速或 NO 浓）、 NO、NO2监测和报警、相关废气处 理、安全设置等功能。 | 1